DICOM 3.0的一致性说明

XXXXXXXXXXX

目录

DICOM 图像发送和接收服务	2

1  简介	2

2  实现模型	3

2.1  数据流图	3

2.2  ACDicomService的功能定义	3

3  ACDicomService	5

3.1  Accucontour ACDicomService规范	5

3.2  联合创建策略	5

4  通信协议	9

5  标准扩展／特殊性／私有SOP类	9

6  配置	10

7  扩展字符集支持	10

- DICOM 图像发送和接收服务

## 1  简介

本部分主要是介绍XX产品在存储方面的特性和一些DICOM说明。一致性说明的标准格式在DICOM标准的第二部分有详细的介绍。

XX从影像设备里接收患者信息和图像然后保存在XX的数据库和主机磁盘里。XX通过后台服务程序ACDicomService基于DICOM 3.0协议的后台程序来接收、发送图像。

ACDicomService严格按照DICOM 3.0标准创建信息实体与影像设备进行通信。本一致性说明参考了DICOM 3.0标准的第四、六、十一部分。

## 2  实现模型

### 2.1  数据流图

ACDicomService的基本和特殊的应用模式在下面的这幅流程图里有详细的描述：

ACDicomService 应用模型

ACDicomService是一个建立在DICOM 3.0通信协议的后台应用程序。当AccuContour工作时，ACDicomService会自动启动监听。

ACDicomService将响应下列实体行为：

- 导出图像到本地。

用户利用XX的下载功能来完成这个操作。用户可以从患者列表里选择一个或多个图像序列发送到指定的设备里。

- 第三方DICOM服务器推送图像到XX。

这里ACDicomService接收到请求，然后再发送到XX指定的磁盘位置。

### 2.2  ACDicomService的功能定义

ACDicomService建立下列操作：

- 建立一个DICOM格式的数据集。

通过发送符合DICOM3.0标准的SOP类来与远程的DICOM服务AE建立一个联合。

- 建立一个联合来以便发送图像到远程服务器。

同样，ACDicomService也等待建立联合的请求：

- 响应远程客户端存储图像到XX的请求。

## 3  ACDicomService

### 3.1 ACDicomService规范

ACDicomService作为SCU为下面的DICOM v3.0 SOP类提供了标准的一致性说明：

| SOP类名 | SOP 类UID |
| --- | --- |
| CT Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 |
| MR Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 |
| Positron Emission Tomography Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 |
| RT Structure Set Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 |
| RT Dose Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 |
| RT Plan Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 |

同时ACDicomService作为SCP同样为下面的这些DICOM SOP类提供了标准的一致性说明：

| SOP Class Name | SOP class UID |
| --- | --- |
| CT Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 |
| MR Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 |
| Positron Emission Tomography Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 |
| RT Structure Set Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 |
| RT Dose Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 |
| RT Plan Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 |

### 3.2  联合创建策略

#### 3.2.1  通用

DICOM Application Context Name（ACN）总是被定义为：

| Application Context Name | 1.2.840.10008.3.1.1.1 |
| --- | --- |

最大长度的PDU总是包含在所有的联合建立请求里面。

DICOM网关创建的联合请求的最大PDU为：

| Maximum Length PDU | 16 Kbytes |
| --- | --- |

注意：0长度的PDU在这里并不支持，如果接收到0长度的联合请求，SCP将放弃此次连接。SOP类的扩展也同样不支持。下面的用户信息将被DICOM网关发送：

- 最大的PDU长度

- 执行UID

#### 3.2.2  联合数量

ACDicomService作为SCU在某一瞬间一次只能建立一个联合来执行存储图像的请求。但ACDicomService作为SCP能够同时打开四个联合请求来执行存储操作或者响应通知信息。

#### 3.2.3  并发性

ACDicomService支持并发模式，可同时响应多个连接请求。

#### 3.2.4  实现标识信息

对于DICOM V3.0执行来说，这里的执行UID为：

| DICOM Gateway Implementation UID | 1.2.840.113619.6232 |
| --- | --- |

#### 3.2.5  实体行为：远程导出患者图像序列

##### 3.2.5.1  实体行为联合

用户通过XX里的下载功能来完成此次操作。

这个操作可能会引起：

- ACDicomService按照DICOM V3.0标准建立一个数据集。

- ACDicomService通过抽象和传输语义来建立一个联合。

- 发送一个C-STORE命令来发送建立的数据集，如果这个联合建立成功的话。

##### 3.2.5.2  联合发起策略

ACDicomService为用户选择发送的患者图像的操作与远程服务器建立一个新的联合。这个联合与下面的实体行为匹配：

- 患者序列传送

##### 3.2.5.3  推送显示的上下文表

| Presentation Context Table – Proposed |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abstract Syntax |  | Transfer Syntax |  | Role | Extended Negotiation |
| Name | UID | Name List | UID List |  |  |
| CT Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCU | None |
| MR Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCU | None |
| Positron Emission Tomography Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCU | None |
| RT Structure Set Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCU | None |
| RT Dose Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCU | None |
| RT Plan Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCU | None |

#### 3.2.6  图像存储SOP类的DICOM一致性SOP详细描述

下表所列出来的就是当接收到从SCP设备来的消息所执行的细节操作的状态编码：

| Service Status | Status Codes | Further Meaning | Application Behavior When receiving Status Codes | Related Fields Processed if received |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Failed | 1111 | Data Set does not match SOP Class | General Warning message is logged. Association is not closed with Remote AE. Error message is displayed to the user. | (0000,0901) (0000,0902) |
| Success | 0000 |  |  | None |

如果ACDicomService接收到一个C-STORE请求，它将会将请求的各种信息存储到一个队列里，并将数据集保存到用户设置的本地临时目录里。然后ACDicomService的另外线程将队列里的一个个请求取出来处理，并且提交到服务器里。

#### 3.2.7  实体行为：远程患者序列导入

ACDicomService接受一个联合当从DICOM的存储SCU上接到一个可用的连接请求。

##### 3.2.7.1  实体行为联合

ACDicomService等待任何客户端的连接请求，当接收图像的时候操作着不需要做任何的操作。

##### 3.2.7.2  联合接收策略

当ACDicomService接受一个联合时，就可以接收图像和SOP类到自己的磁盘上面，任何作为SCU的DICOM AE都可以发送图像到DICOM网关里。

##### 3.2.7.3  接受显示的上下文表

| Presentation Context Table - Proposed |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abstract Syntax |  | Transfer Syntax |  | Role | Extended Negotiation |
| Name | UID | Name List | UID List |  |  |
| CT Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCP | None |
| MR Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCP | None |
| Positron Emission Tomography Image Storage | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCP | None |

##### 3.2.7.4  显示上下文接受准则

只有ACDicomService知道的SOP类才能被接受。

##### 3.2.7.5  传输语法选择策略

SOP类缺省的语义是总是Implicit VR Little Endian:1.2.840.10008.1.2。

## 4  通信协议

- 支持的通信Stack(PS3.8，PS3.9)

通过TCP/IP，我们全面支持DICOM上层协议。

- OSI Stack

不支持OSI Stack。

- TCP/IP Stack

支持TCP/IP Stack

- API

本产品没有可应用的API

- 支持物理介质

在TCP/IP协议上运行的DICOM是与物理介质没有关系的。

- 点到点的Stack

本产品支持点到点的通信连接。

## 5  标准扩展／特殊性／私有SOP类

- 标准扩展／特殊的／私有的SOP类

这个产品没有使用到标准扩展、特殊的、私有的SOP类。

- 私有的传输语义

本产品没有使用私有的传输语法。

## 6  配置

- 应用标题和陈述表达地址映射

XX安装完成之后服务器配置默认的应用标题为“MANTEIA”。

- 可配置的参数

在注册表中或者DICOM网关里用户都可以随时更改下面一些服务设置。

- 应用标题（AE Title）

- DICOM 端口号

- IP地址（选择IP地址，如有多个IP）

注意：以上所有参数信息的更改最好由Manteia数据科技有限公司的实施人员来进行。本程序在一瞬间只能接受一次联合建立。

## 7  扩展字符集支持

ACDicomService当前支持ISO_IR 100、ISO_IR 192、ISO 2022 IR 6、GB18030等作为扩展特性集，并可不断进行扩展。