IEC 60601-1：2012及IEC 60601-2系列标准

电气设备需要提供的资料

对于执行IEC 60601-1：2012及IEC 60601-2系列标准的电气设备送检前需提供以下资料和元器件样品：

- 样品数量及要求：

| 序号 | 样品/部件名称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样机 | 1套 | 包括主机、随附文件以及设备正常工作所必需的附件等。 |
| 除样机外，若还涉及以下部件和附件，还需另外提供： |  |  |  |
| 2 | 电源变压器 | 浸过漆的变压器：（N+1）个（N为变压器次级绕组的组数） | 只涉及工频（50Hz）变压器。 变压器信息登记单见附件2-1。 |
|  |  | 未浸漆的变压器（未封装的半成品）：1个 |  |
| 3 | 熔断器及熔断器座(包括热熔断器和过流释放器) | 每型号3个 |  |
| 4 | 手持式和脚踏式控制装置 | 1套 |  |
| 5 | 规定的清洗消毒灭菌物质 | 1份 |  |
| 6 | 开关电源 | 每型号1个 | 若提供电源适配器，在保证适配器可正常工作下，可拆开其外壳。 |
| 7 | 绝缘材料的外壳样品 | 1块（至少2.5mm厚、边长10mm的方形或直径10mm圆形） | 可提供完整的外壳，由实验室制样 |
| 8 | 用于支撑未绝缘的网电源部件的绝缘材料 | 1块（至少2.5mm厚、边长10mm的方形或直径10mm圆形） | 可提供完整的样品，由实验室制样 |
| 9 | 包装 | 1套 |  |
| 备注： - 在实际检测过程中，若出现缺少所需的资料和部件的，将会通知送检方进行补样； - 送检方可单独提供同型号的关键元器件，便于与认证证书（或资料）进行信息的一致性核对。 |  |  |  |

- 资料要求

| 序号 | 资料名称 | 有关要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随附文件（说明书(英文）、技术要求、安装说明书等） | 电子档，纸档2份 |  |
| 2 | 风险管理文档 | 电子档，纸档2份 | 具体要求参考附件2-2 |
| 3 | 可用性工程文档 | 电子档，纸档2份 | 具体要求见GB 9706.1-2020中12.2条，参考附件2-3 |
| 4 | 可编程医用电气系统（PEMS）相关文档 | 电子档，纸档2份 | 具体要求见GB 9706.1-2020中第14章 |
| 5 | 关键元器件资料 | 电子档，纸档2份 （电池需提供IEC62133的报告，如无需要另外收费测试） | 具体要求见附件2-4； |
| 6 | 软件报告 | 需提供IEC62304的报告，如无需要另外收费测试 |  |
| 7 | 激光相关报告 | 需提供IEC60825和IEC62471的报告，如无需要另外收费测试 |  |
| 8 | 产品标识、标志 | 电子档，纸档2份 | 设备或部件的外部标识和警示应符合相关安全标准要求 |
| 9 | 承诺书 | 纸档2份 | 详见附件2-5 |
| 10 | 医疗器械产品型号覆盖差异性预评价报告（有源安规） | 纸档2份 | 详见附件2-6 |
| 11 | 检验检测服务合同 | 纸档2份 | 详见附件1-1 |
| 16 | 送检资料清单确认表（有源医用电气设备） | 纸档2份 | 详见附件1-4 |
| 备注： - 产品的预期用途说明、组成、安装图、工作原理说明、线路图、电气绝缘图等有助于了解设备特征的资料，其中网电源部分和应用部分相连的电气部分最好有详细的电路图。对设备在单一故障时起保护作用的部件应做出详细说明； - 网电源部分、应用部分和其他对保证设备的安全起到重要作用的任何元器件应作为关键元器件，安全关键元器件应提供电气安全认证证书，电源线、电源插头、电源连接器、熔断器、熔断器座、滤波器、电源开关、开关电源、电机、电池、内部网电源电线、热保护装置、过压安全装置等元器件的相关安全标准证书； - 有电源变压器的，提供变压器的结构图、电气图和电气参数（初级、次级的额定电压、额定电流，熔断器、过电流释放器、热断路器等保护装置的型号/规格和电气绝缘要求等）； - 所提供的纸质版资料均需加盖企业章及骑缝章。 |  |  |  |