关键元器件相关资料要求

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格/材料 | 制造厂商 | 认证机构 | 相关标准号 | 安全证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关 |  |  |  |  | GB/T 15092.1 |  |
| 2 | 器具耦合器 |  |  |  |  | GB/T 17465.1 |  |
| 3 | 电源软电线 |  |  |  |  | 满足GB/T 5023.1附录A的分类53或GB/T 5013.1附录A的分类53 |  |
| 4 | 网电源部分电容器（X、Y电容）/电源滤波器 |  |  |  |  | GB/T6346.14 |  |
| 5 | 网电源插头 |  |  |  |  | GB/T 1002或GB/T 1003或GB/T 11918.1和GB/T 11918.2 |  |
| 6 | 阴极射线管 |  |  |  |  | GB8898-2011或GB27701 |  |
| 7 | 电路板 |  |  |  |  | GB/T5169.16 （FV-2以上） |  |
| 8 | 外壳 |  |  |  |  | GB/T5169.16 （FV-1以上） |  |
| 9 | 绝缘线 |  |  |  |  | IEC60695 （FV-1以上） |  |
| 10 | 电动机的电容 |  |  |  |  | GB/T3667.1 |  |
| 11 | 锂电池 |  |  |  |  | GB 8897.4（原电池） GB 28164（IEC 62133）（锂蓄电池） GB 31241（便携式电子产品用锂离子电池和电池组） |  |
| 12 | 锂蓄电池 |  |  |  |  | GB/T28164（IEC 62133或GB31241） |  |
| 13 | 熔断器 |  |  |  |  | GB/T9364.1 |  |
| 14 | 多位插座 |  |  |  |  | GB/T2099.1 |  |
| 15 | 分离变压器 |  |  |  |  | GB/T19212.2 |  |
| 16 | 开关电源 |  |  |  |  | GB 9706.1或GB4706.1或GB4943.1或IEC60601-1（等同的国际标准也可） |  |
| 17 | 熔断器座 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 接线端子 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电机 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 热保护（过温保护） |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 过压保护装置 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 联锁装置 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 风扇 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 光隔（光耦） |  |  |  |  |  |  |

1．关键元器件的种类

通常情况下，关键元器件包括：

——网电源部分元器件。例如：电线组件，器具输入插座，熔断器，电源开关，网电源部分内部电线/电缆，电源滤波器、电源变压器、电源适配器、开关电源、 电动机、交流接触器和空气开关等；

——跨接MOOP和MOPP绝缘的元器件。例如：变压器、互感器、DC-DC变换器、光电耦合器、继电器和Y电容等，对于已取得认证的开关电源和电源适配器，其内部的元器件通常不需要单独提供资料；

——保护器件。例如：熔断器、热断路器和过流保护器等；

——锂电池。

2．关键元器件需要准备的资料

——认证证书(certificate)或检测报告(test report)；

——规格书（datasheet）。

注意：

1）设备用于连接交流供电网的网电源插头应符合GB 9706.1-2020中8.11.3.1的要求，检测时需提供插头符合性证据，即认证证书或检测报告。对于与电源适配器固定在一起的插头，也需要符合上述要求。对于进口设备，应注意为设备更换符合上述要求的插头。

2）如果设备中使用的是可充电锂电池组（由单个或多个电芯与保护电路组成），应按GB 9706.1-2020中15.4.3.4的要求提供锂电池组的认证证书或检测报告，仅电芯的认证证书或检测报告通常不被接受。

3）对于起安全作用的正温度系数装置（PTC），应符合GB 9706.1-2020中15.4.2.1的相关要求（IEC 60730-1:2010）。

4）阴极射线管应符合GB 9706.1-2020中9.5.2的相关要求（GB 8898-2011或GB 27701）。

5）如果设备中变压器使用的绕组线不是漆包线，而是采用多层压制绝缘或螺旋绕制的绝缘，若适用GB 9706.1-2020中8.8.2条，则应符合该条的要求（附录L中试验）。对于已取得认证的开关电源和电源适配器，其内部变压器通常不需要单独提供资料。